- ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

- Дата: 04.04.2011

- Регистрационный № 203

| Заказчик | Муниципальное учреждение здравоохранения г. Иванова городская клиническая больница № 8 |
| --- | --- |
| Адрес заказчика | 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 4 |
| Адрес электронной почты заказчика | gor_bol_8@mail.ru |
| Контактное лицо заказчика | Ковалева А.В. – главный врач |
| Номер контактного телефона заказчика | +7 (4932) 23-45-11 |
| Место подачи котировочных заявок | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 519 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 14.04.2011 до 09:00 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка реагентов для ПЦР и ИФА диагностики | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, СанПин, принятых для данного вида товара. Наличие документов, подтверждающих и определяющих качество товара в соответствии с действующим законодательством РФ | В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок) | В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок) |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок) |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Упаковка должна обеспечивать сохранность свойств товара на весь срок годности товара, а также сохранность при его транспортировке при условии бережного с ним обращения и соответствовать действующим стандартам. Маркировка на упаковке должна быть четкой и выполнена несмываемой краской. Доставка и разгрузка силами и средствами поставщика |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа (устанавливаются заказчиком, уполномоченным органом) | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Внебюджетные средства (платные услуги) |
| Максимальная цена контракта, руб. | 287 954,00 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в т.ч. стоимость товара, доставку, разгрузку, расходы на упаковку, сертификацию, налоги с учетом НДС, сборы и другие обязательные платежи |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 4 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания муниципального контракта |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата производится заказчиком по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика до 31 декабря 2011 года на основании счетов-фактур и товарно-транспортных накладных. |
| Срок подписания победителем контракта | Не позднее чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94). Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к Извещению

о проведении запроса котировок

от 04.04.2011 г.

Регистрационный № 203

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 2011 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Код БИК |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 КПП |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложение участника размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указать марку / модель и производителя) | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах |  |  | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара, доставку, разгрузку, расходы на упаковку, сертификацию, налоги, сборы и другие обязательные платежи |  |  |  |  |

Цена муниципального контракта _____________________________________________руб.,

(сумма прописью)

в т.ч. НДС___________________.

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

________________________________________________________, согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 203от 04.04.2011, с учетом предложения о цене контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации ____________ _____________ М.П.

(подпись) 	   (Ф.И.О.)

Приложение №1 к извещению о

проведении запроса котировок

Техническое задание

| Наименование | Технические характеристики | Кол-во наб. |
| --- | --- | --- |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона (ТТГ). | Набор для количественного определения содержания тиреотропного гормона в сыворотке крови человека методом одностадийного твердофазного иммуноферментного анализа. Специфичность: процент перекрестной реакции с фолликулостимулирующим гормоном и с хорионическим гонадотропином менее 0,01%. Чувствительность: не менее 0,078 мМЕ/л. Длина волны измерения: 450 нм. Субстрат: 3,3`,5,5`-тетраметилбензидин (ТМБ). Условия инкубации: инкубация 1 час при +37оС; - инкубация с ТМБ 20 мин при +20оС. Время проведения анализа: 1 час 30 минут. Количество анализируемой сыворотки: 50 мкл Количество анализов: набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 40 исследуемого образца, 7 калибровочных проб, 1 пробы контрольной сыворотки, всего 96 определений. Планшеты: полистироловый стрипованные, сорбированные стрептавидином. Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. | 2 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). | Набор для количественного определения содержания фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека методом одностадийного твердофазного иммуноферментного анализа на стрипованных полистироловых планшетах. Чувствительность: не более 0,25 МЕ/л. Специфичность: не наблюдается перекрестная реакция с лютеинизирующим и тиреотропным гормонами, с хорионическим гонадотропином. Диапазон определяемых концентраций: 0,3 - 120 МЕ/л. Длина волны измерения: 450 нм. Субстрат: 3,3`,5,5`-тетраметилбензидин (ТМБ). Условия инкубации: инкубация 1 час при +37оС; - инкубация с ТМБ 10-15 мин при +37оС. Время проведения анализа: 1 час 30 минут. Количество анализируемой сыворотки: 20 мкл Количество анализов: набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 исследуемого образца, 6 калибровочных проб, 1 пробы контрольной сыворотки, всего 96 определений. Планшеты: стрипованные, разделяющиеся на отдельные лунки. Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. | 2 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ). | Набор для количественного определения содержания лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови человека методом одностадийного твердофазного иммуноферментного анализа на стрипованных полистироловых планшетах. Чувствительность: не более 0,3 МЕ/л. Специфичность: не наблюдается перекрестная реакция с фолликулостимулирующим и тиреотропным гормонами, с хорионическим гонадотропином. Диапазон определяемых концентраций: 0,3 - 120 МЕ/л. Длина волны измерения: 450 нм. Субстрат: 3,3`,5,5`-тетраметилбензидин (ТМБ). Условия инкубации: инкубация 1 час при +37оС; - инкубация с ТМБ 10-15 мин при +37оС. Время проведения анализа: 1 час 30 минут. Количество анализируемой сыворотки: 20 мкл Количество анализов: набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 исследуемого образца, 6 калибровочных проб, 1 пробы контрольной сыворотки, всего 96 определений. Планшеты: стрипованные, разделяющиеся на отдельные лунки. Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. | 1 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина (свободного Т4). | Набор реагентов для количественного определения свободного тироксина (СвT4) в сыворотке крови человека методом иммуноферментного анализа на стрипованных полистироловых планшетах. Чувствительность: не более 1,0 пмоль/л. Специфичность: процент перекрестных реакций с трийодтиронином составляет 0,9 %, с тирозином – 0,001 %. Диапазон определяемых концентраций: 1,0 - 100 пмоль/л. Длина волны измерения: 450 нм. Субстрат: 3,3`,5,5`-тетраметилбензидин (ТМБ). Условия инкубации: инкубация 2 часа при +(20-25)оС; - инкубация с ТМБ 10-15 мин при +(20-25)оС. Время проведения анализа: 2 часа 30 минут. Количество анализируемой сыворотки: 20 мкл. Количество анализов: набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 исследуемого образца сывороток, 6 калибровочных проб и 1 пробы контрольной сыворотки, всего 96 определений. Планшеты: стрипованные, разделяющиеся на отдельные лунки. Промывочный буфер 20х15 мл, хранится 7 суток, при разведении не должен образовывать кристаллы. Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием). Стоп-реагент – готовый, жидкий, 1 фл.15 мл. ТМБ готовый однокомпонентный 1 фл 12,5 мл. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. | 2 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного трийодтиронина (свободного Т3). | Набор реагентов для количественного определения свободного трийодтиронина (СвТ3) в сыворотке крови человека методом иммуноферментного анализа на стрипованных полистироловых планшетах. Чувствительность: не более 0,5 пмоль/л. Специфичность: процент перекрестной реакции с L-тироксином (Т4) составляет 0,4%. Диапазон определяемых концентраций: 0,5 – 40 пмоль/л. Длина волны измерения: 450 нм. Субстрат: 3,3`,5,5`-тетраметилбензидин (ТМБ). Условия инкубации: инкубация 1 час при +37оС; инкубация с ТМБ 10-15 мин при +37оС. Время проведения анализа: 1 час 30 минут. Количество анализируемой сыворотки: 20 мкл. Количество анализов: набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 исследуемого образца сывороток, 6 калибровочных проб и 1 пробы контрольной сыворотки, всего 96 определений. Планшеты: стрипованные, разделяющиеся на отдельные лунки. Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. | 1 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения общего простатспецифического антигена (ПСА). | Набор для количественного определения концентрации общего ПСА в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа на стрипованных полистироловых планшетах. Диапазон определяемых концентраций: 1,5 – 30 нг/мл. Наличие: калибровочные пробы с известным содержанием общего простатспецифического антигена – 0, 1.5, 5, 10, 30 нг/мл, готовы к использованию; контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием общего простатспецифического антигена, готова к использованию. Количество анализов: набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 42 исследуемого образца сывороток, 5 калибровочных проб и 1 пробы контрольной сыворотки, всего 96 определений. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | 1 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения тестостерона (ТС). | Набор для количественного определения тестостерона (ТС) в сыворотке крови человека методом иммуноферментного анализа на стрипованных полистироловых планшетах. Чувствительность: не более 0,4 нмоль/л. Специфичность: перекрестная реакция антител к тестостерону с другими стероидами составляет: с 5-дигидротестостероном – 9%; с 11-гидрокситестостероном и 5-андростан-3,17-диолом – 1%; с прогестероном – 0,66%, с остальными стероидами менее 0,008%. Диапазон определяемых концентраций: 0,4 – 60 нмоль/л. Длина волны измерения: 450 нм. Субстрат: 3,3`,5,5`-тетраметилбензидин (ТМБ). Условия инкубации:- инкубация 1 час при +37оС; инкубация с ТМБ 10-15 мин при +37оС. Время проведения анализа: 1 час 30 минут. Количество анализируемой сыворотки: 20 мкл. Количество анализов: набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 исследуемого образца сывороток, 6 калибровочных проб и 1 пробы контрольной сыворотки, всего 96 определений. Планшеты: стрипованные, разделяющиеся на отдельные лунки. Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее70%. | 1 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения кортизола | Набор для количественного определения кортизола в сыворотке крови человека методом иммуноферментного анализа на стрипованных полистироловых планшетах. Чувствительность: не более 5 нмоль/л. Специфичность: перекрестная реакция антител к кортизолу с другими стероидами составляет: с кортикостероном 0,6%; с прогестероном – 0,07%, с преднизолоном 6,0 %. Диапазон определяемых концентраций: 20 – 1200 нмоль/л. Длина волны измерения: 450 нм. Субстрат: 3,3`,5,5`-тетраметилбензидин (ТМБ). Условия инкубации:- инкубация 1 час при +37оС; инкубация с ТМБ 10-15 мин при +37оС. Время проведения анализа: 1 час 30 минут. Количество анализируемой сыворотки: 20 мкл. Количество анализов: набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 40 исследуемых образцов сывороток, 7 калибровочных проб и 1 пробы контрольной сыворотки, всего 96 определений. Планшеты: стрипованные, разделяющиеся на отдельные лунки. Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. | 1 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения прогестерона (ПГ). | Набор для количественного определения содержания прогестерона (ПГ) в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность не более 0,4 нмоль/л. Специфичность: перекрестная реакция антител к прогестерону с другими стероидами составляет: с дезоксикортикостероном – 0,07%, кортикостероном – 0,03%, кортизолом – 0,01%, другими стероидами - <0,01%. Диапазон определяемых концентраций: 0,4 – 100 нмоль/л. Длина волны измерения: 450 нм. Субстрат: 3,3`,5,5`-тетраметилбензидин (ТМБ). Условия инкубации: - инкубация 1 час при +37оС; - инкубация с ТМБ 10-15 мин при +37оС. Время проведения анализа: 1 час 30 минут. Количество анализируемой сыворотки: 20 мкл. Количество анализов: набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 40 неизвестных образцов, 7 калибровочных проб и 1 пробы контрольной сыворотки, всего 96 определений. Планшеты: стрипованные, разделяющиеся на отдельные лунки. Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. | 1 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения эстрадиола | Набор для количественного определения эстрадиола в сыворотке или плазме крови человека методом конкурентного иммуноферментного анализа на твердофазном носителе с применением поликлональных антител. Наличие: стриппованный 96 луночный планшет с сорбированными кроличьими поликлональными антителами к эстрадиолу; коньюгат, готовый к применению; референс-стандарты образцы сывороток крови человека с содержанием эстрадиола 0, 25, 100, 250, 500, 1000, 2000 пг/мл. Специфичность: отсутствие перекрестной реакции поликлональных антител с кортизоном, прогестероном, тестостероном, дигидроэпиандростероном. Диапазон определяемых концентраций: 9,7 – 2000 пг/мл. Чувствительность не выше 9,7 пг/мл. Отсутствие хук-эффекта. Количество анализируемой сыворотки: 10 мкл. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | 2 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения пролактина (ПРЛ). | Набор для количественного определения пролактина (ПРЛ) в сыворотке крови человека методом иммуноферментного анализа на стрипованных полистироловых планшетах. Чувствительность: не более 10 мМЕ/л. Специфичность: процент перекрестных реакций с лютеинизирующим, фолликулостимулирующим и хориогонадотропным гормонами не превышает 0,05%. Диапазон определяемых концентраций: 10 – 6000 мМЕ/л. Длина волны измерения: 450 нм. Субстрат: 3,3`,5,5`-тетраметилбензидин (ТМБ). Условия инкубации: - инкубация 1 час при +37оС; - инкубация с ТМБ 10-15 мин при +37оС. Время проведения анализа: 1 час 30 минут. Количество анализируемой сыворотки: 20 мкл. Количество анализов: набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 исследуемого образца, 6 калибровочных проб и 1 пробы контрольной сыворотки, всего 96 определений. Планшеты: стрипованные, разделяющиеся на отдельные лунки. Промывочный буфер при разведении ее должен образовывать кристаллы. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%. | 2 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения дегидроэпиандростерон сульфата (ДГЭА-С). | Набор реагентов для иммуноферментного определения дегидроэпиандростерон сульфата в сыворотке крови человека. Чувствительность: не более 0,05 мкмоль/л. Специфичность: процент перекрестных реакций с другими стероидами не превышает 0,05 мкмоль/л. Диапазон определяемых концентраций: 0,1 – 30 мкмоль/л. Длина волны измерения: 450 нм. Субстрат: 3,3`,5,5`-тетраметилбензидин (ТМБ). Условия инкубации: - инкубация 1 час при +37оС; - инкубация с ТМБ 10-15 мин при +37оС. Время проведения анализа: 1 час 30 минут. Количество анализируемой сыворотки: 20 мкл. Количество анализов: набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 40 исследуемого образца, 7 калибровочных проб и 1 пробы контрольной сыворотки, всего 96 определений. Планшеты: стрипованные, разделяющиеся на отдельные лунки. Промывочный буфер при разведении ее должен образовывать кристаллы. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | 2 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения тироксина (Т4). | Набор реагентов для иммуноферментного определения тироксина в сыворотке крови человека. Набор реагентов для иммуноферментного определения тироксина в сыворотке крови человека. Количество анализируемой сыворотки 20 мкл. Метод анализа - одностадийный конкурентный. Инкубация при + 37 для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 5 -300 нмоль/л. Чувствительность 5 нмоль/л. Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 12,5 мл. Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;15;30;60;150;300 нмоль/л). Контрольная сыворотка готовая жидкая, Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, или 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х15 мл, храниться 7 суток. Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы. Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием). Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 15 мл. ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 12,5 мл. Срок годности набора 12 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. | 1 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения трийодтиронина (Т3). | Набор реагентов для иммуноферментного определения трийодтиронина в сыворотке крови человека. Количество анализируемой сыворотки 20 мкл Метод анализа - одностадийный конкурентный. Инкубация при + 37 для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 0,15 -12 нмоль/л. Чувствительность 0,15 нмоль/л. Конъюгат готовый, жидкий, без дополнитльных разведений 1 фл 12,5 мл. Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;0,5;1;2;4;12) нмоль/л. Контрольная сыворотка готовая жидкая. Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, или 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20х15 мл, храниться 7 суток. Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы. Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием). Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 15 мл. ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 12.5 мл. Срок годности набора 12 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. | 1 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения белка РАРР-А. | Набор для количественного определения белка плазмы ассоциированного с беременностью в сыворотке или плазме крови методом конкурентного иммуноферментного анализа на твердофазном носителе с применением поликлональных антител. Наличие: стриппованный 96 луночный планшет (свозможностью деления до 1 лунки) с сорбированными кроличьими поликлональными анти-РАРР-А антителами; коньюгат, готовый к применению; референс-стандарты образцы сывороток крови человека с содержанием РАРР-А 0, 1, 2.5, 5.0, 15, 30 мкг/мл. Специфичность: отсутствие перекрестной реакции с нормальной человеческой плазмой. Диапазон определяемых концентраций: 0 – 30 мкг/мл. Чувствительность не выше 0,133 мкг/мл. Отсутствие хук-эффекта. Количество анализируемой сыворотки: 10 мкл. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | 1 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения антигена СА15.3 | Набор для количественного определения концентрации антигена СА15.3 в сыворотке или плазме крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа на стрипованных полистироловых планшетах. Диапазон определяемых концентраций: 12,5 – 250 Ед/мл. Наличие: калибровочные пробы с известным содержанием антигена СА15.3 – 0, 12.5, 50, 125, 250 Ед/мл, готовы к использованию; контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием антигена СА15.3, готова к использованию. Количество анализов: набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 42 исследуемого образца сывороток, 5 калибровочных проб и 1 пробы контрольной сыворотки, всего 96 определений. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | 1 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения 17-ОН-прогестерона | Набор для количественного определения 17-ОН-прогестерона в сыворотке или плазме крови человека методом конкурентного иммуноферментного анализа на твердофазном носителе с применением поликлональных антител. Наличие: стриппованный 96 луночный планшет с сорбированными кроличьими поликлональными антителами к 17-ОН-прогестерону; коньюгат, готовый к применению; референс-стандарты образцы сывороток крови человека с содержанием 17-ОН-прогестерона. Специфичность: перекрестная реакции поликлональных антител с эстриолом, тестостероном, кортизолом, ДГЭА менее 0,01%. Диапазон определяемых концентраций: 0,034 – 20 нг/мл. Чувствительность не выше 0,034 нг/мл. Отсутствие хук-эффекта. Количество анализируемой сыворотки: 25 мкл. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | 1 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения антигена СА125. | Набор для количественного определения концентрации антигена СА125 в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа на стрипованных полистироловых планшетах. Диапазон определяемых концентраций: 0,5 – 400 Ед/мл. Наличие: калибровочные пробы с известным содержанием антигена СА125 – 0, 25, 50, 100, 200, 400 Ед/мл, готовы к использованию; контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием антигена СА125, готова к использованию. Количество анализов: набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 исследуемого образца сывороток, 6 калибровочных проб и 1 пробы контрольной сыворотки, всего 96 определений. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | 2 |
| Набор реагентов для определения количества фибриногена в плазме крови | Набор реагентов для количественного определения уровня фибриногена в цитратной плазме. Состав: лиофилизированный тромбин, содержащий ингибитор гепарина, что позволяет определелить фибриноген в гепаринизированной плазме и буфер с рН около 7,35 ед. Реактив адаптирован для работы на коагулометре «Start4». Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. | 8 |
| Набор реагентов для определения протромбинового времени и международного нормализованного отношения. | Предназначен для оценки протромбинового времени свертывания на коагулометре или мануально. Состав набора: тромбопластин-кальциевая смесь, контрольная плазма. Один набор не менее чем на 100 определений. Наличие таблицы пересчета протромбинового отношения в международное нормализованное отношение. Срок годности наборов на момент поставки не менее 12 мес. | 16 |
| Набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени. | Определяется время свертывания плазмы крови в условиях стандартизированной контактной (каолином) и фосфолипидной (кефалином) активации процесса в присутствии ионов кальция. Состав набора: каолин, кефалин, буфер трис-НСl, кальция хлорид. Один набор не менее чем на 100 определений. Срок годности наборов на момент поставки не менее 24 мес. | 2 |
| Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме крови. | Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме крови энзиматическим колориметрическим методом. Принцип метода: холестерин из состава эфиров высвобождается под действием фермента холестеринэстеразы (ХЭ). При участии фермента холестериноксидазы (ХО) холестерин окисляется до 4-холестен-3-она. Образующаяся перекись водорода, при участии фермента пероксидазы, способствует окислительному азосочетанию 4-аминоантипирина и фенола с образованием окрашенного соединения (хинониминовый краситель). Интенсивность окраски реакционной среды пропорциональна содержанию холестерина в исследуемом материале и определяется фотометрические при длине волны 500 (490-520) нм. Линейность не менее 0,5-25,8 ммоль/л. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. Набор не менее чем на 500 определений. | 1 |
| Набор реагентов для определения активности аланинамино-трансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом. | Набор для количественного определения актив-ности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке крови человека кинетическим методом. Набор на 500 определений. Принцип метода: АЛТ катализирует в присутствии а – кетоглутарата переаминирование L-аланина с образованием пирувата. В присутствии лактатдегидрогеназы происходит окисление НАДН. Скорость окисления НАДН прямо пропорциональна активности АЛТ и измеряется фотометрические при длине волны 340 нм. Набор должен обеспечивать линейную область определения активности АСТ в диапазоне от 20 Е/л до 260 Е/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. Набор адаптирован для работы со Stat Fax. | 2 |
| Набор реагентов для определения активности аспартатамино-трансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом. | Набор для количественного определения актив-ности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке крови человека кинетическим методом. Набор на 500 определений. Принцип метода: АСТ катализирует в присутствии а – кетоглутарата переаминирование L-аспартата с образованием оксалоацетата. В присутствии малатдегидрогеназы и оксалоацетата происходит окисление НАДН. Скорость окисления НАДН прямо пропорциональна активности АСТ и измеряется фотометрические при длине волны 340 нм. Набор должен обеспечивать линейную область определения активности АСТ в диапазоне от 20 Е/л до 260 Е/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. Набор адаптирован для работы со Stat Fax. | 2 |
| Индикаторные полоски для экспресс-анализа содержания глюкозы в моче человека. | Индикаторные полоски, предназначенные для визуального «по цветовой шкале» экспресс-анализа содержания глюкозы в моче человека. Упаковка по 100 шт. Диапазон определяемых концентрации глюкозы в моче 0,5 — 10 г/л или 2.8 — 56 ммоль/л. Наличие на каждой единице упаковки цветовой шкалы для определения кетонов, содержащей не менее пяти цветовых полей. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. | 44 |
| Индикаторные полоски для экспресс-анализа содержания кетонов в моче человека. | Индикаторные полоски, предназначенные для визуального «по цветовой шкале» экспресс-анализа содержания кетонов в моче человека. Упаковка по 100 шт. Диапазон определяемых концентраций кетонов (в виде ацетоуксусной кислоты) в моче 0,5 — 10 ммоль/л или 5 — 100 мг/100 мл. Наличие на каждой единице упаковки цветовой шкалы для определения кетонов, содержащей не менее пяти цветовых полей. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. | 26 |
| Диагностические тест полоски для полуколичественного анализа мочи | Определяемые параметры: рН (диапазон измерения 5 — 9; значение рН можно определить с точностью до 0,5 единицы рН), белок (диапазон измерения не менее 0,3 – 5 мг/л), глюкоза (тест основан на ферментативной (глюкозаокси-даза/пероксидаза) реакции и специфичен для глюкозы; диапазон измерения 2.8 — 55 ммоль/л), кетоны (диапазон определяемых концентраций кетонов от 1,5 — 15 ммоль/л, кровь. Упаковка по 100 шт. Наличие на каждой единице упаковки цветовой шкалы для определения количества определяемых параметров. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. | 16 |
| Набор для выделения ДНК из биологических проб термо-коагуляционным методом | 100 пробирок вместимостью 1,5 мл с защелкивающейся крышкой, содержащее по 300 мкл бесцветного реагента для выделения ДНК термо-коагуляционным кондиционированием ДНК. Для реального времени. Реагент расфасован в пробирки и одновременно является транспортной средой. Основа метода: термо-коагуляционное кондицирование ДНК. Материал для выделения ДНК: эпителиальные клетки (соскобы, мазки, сперма, сок простаты, осадки мочи, слюны, ликвора, синовиальные жидкости, смывов), отмытая лейкоцитарная масса. Количество стадий пробоподготовки: 3 стадии. | 22 |
| Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови. | Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Готовые жидкие калибраторы розового цвета различной интенсивности в диапазоне 0-200 МЕ/мл – 6 шт, концентрации которых не изменяются. Динамический диапазон: от 10 до 200 МЕ/мл. Готовые растворы коньюгата и ТМБ. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | 2 |
| Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Chlamydia trachomatis в сыворотке (плазме) крови. | Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Однократная промывка планшета перед работой, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определения титра антител. Объем исследуемого образца 10 мкл.Рабочее разведение образцов 1:100. Время реакции 1 час 30 мин. Срок годности набора не менее 9 мес. Наличие: готового раствора ТМБ, пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения обрацзов, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | 1 |
| Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis в сыворотке (плазме) крови | Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Однократная промывка планшета перед работой, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определения титра антител. объемное равенство контролей и образцов. Объем исследуемого образца 20 мкл. Время реакции 1 час 25 мин. Готовый раствор ТМБ. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. | 1 |
| Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови. | Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | 2 |
| Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови. | Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Определения концентрации по одному стандарту в МЕ/мл с использованием формулы. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Предусмотрен учет результатов при длине волны 405 нм для сывороток с высокой ОП. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | 2 |
| Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови. | Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубации. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | 2 |
| Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови | Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определения титра антител. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведения исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | 1 |
| Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови. | Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | 1 |
| Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови | Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определения титра антител. Объем исследуемого образца 10 мкл. Наличие слабоположительной сыворотки. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 9 мес, после первого вскрытия набора 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | 1 |

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______

г. Иваново «__»___________ 2011 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения г. Иванова городская клиническая больница № 8, далее именуемое «Заказчик», в лице главного врача Ковалевой А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны,  именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____ от ___________ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик принимает на себя обязательство по поставке реагентов для ПЦР и ИФА диагностики  (далее – Товар), а Заказчик оплачивает поставленный Товар на условиях настоящего Контракта.

Товар по настоящему Контракту поставляется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к муниципальному контракту).

1.2. Заказчик осуществляет прием и проверку на соответствие поставленного Поставщиком Товара по количеству, ассортименту и другим характеристикам Товара.

2. Качество товара

2.1. Качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать требованиям ГОСТ, СанПин, принятых для данного вида товара, подтверждаться сертификатами качества (соответствия), регистрационными удостоверениями Минздрава России и иными документами в соответствии с действующим законодательством.

2.2. В случае поставки импортного Товара сертификат качества должен быть оформлен на русском языке.

2.3. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара. Документом, подтверждающим тот факт, что конкретное наименование поставляемого Товара прошло необходимые испытания, разрешено к применению в медицинской практике на территории РФ и внесено в государственный реестр медицинских изделий является регистрационное удостоверение Минздрава России.

2.4. Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и срокам годности поставленного Товара в течение 30 (тридцати) дней после его приемки. Дата приемки соответствует дате, указанной на накладной.

2.5. Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Заказчика претензии по качеству и срокам годности поставленного Товара.

2.6. Поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика.

Срок для ответа Поставщика на претензию устанавливается в течение 3 (трех) рабочих дня с момента получения Поставщиком или его представителем письменной претензии от Заказчика или его представителей.

2.7. Маркировка на упаковке должна быть четкой и выполнена несмываемой краской. Упаковка и маркировка Товара должна отвечать требованиям ГОСТ.

Упаковка должна обеспечивать сохранность свойств Товара в течение установленного срока годности.

2.8. В случае поставки импортных товаров маркировка индивидуальной упаковки и инструкция должны быть оформлены на русском языке.

2.9. Срок годности и остаточный срок годности на товар в соответствии с техническими характеристикам (Приложение № 3 к муниципальному контракту).

3. Сроки и порядок поставки

3.1. Товар поставляется Поставщиком с момента подписания муниципального контракта в течение 10 (десяти) календарных дней в соответствии с графиком поставки (Приложение № 2 к муниципальному контракту).

3.2 Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям.

3.3. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика.

3.4. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест и товарных единиц, стоимость Товара.

3.5. В случае отказа Заказчика сделать отметки об отказе в приемке Товара факт отказа удостоверяется актом, составленным представителем Поставщика в присутствии уполномоченных представителей Заказчика.

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Цена настоящего Контракта составляет ________________________руб. ___ коп., в т.ч. НДС _______.

Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в т.ч. стоимость товара, доставку, разгрузку, расходы на упаковку, сертификацию, налоги, сборы и другие обязательные платежи

4.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая предусмотренного п. 4.3.

4.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема товара и иных условий исполнения муниципального Контракта.

4.5. Оплата производится заказчиком по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика до 31 декабря 2011 года на основании счетов-фактур и товарно-транспортных накладных.

4.6. Валютой платежа является российский рубль.

4.7. Источник финансирования: внебюджетные средства (платные услуги).

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик обязуется по требованию Заказчика уплатить неустойку в размере 0,3 % от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки.

При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе назначить Поставщику разумный срок для замены Товара ненадлежащего качества на качественный. В случае, если в назначенный Заказчиком срок Поставщик не произведет требуемую замену Товара, Поставщик оплачивает пени в размере 0,3% от стоимости Товара, подлежащего замене, за каждый день просрочки, после установленного срока.

5.2. При причинении убытков Заказчику Поставщик возмещает убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды.

5.3. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Контракта, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства.

6.2. В случае нарушения любой из Сторон условий настоящего Контракта, другая Сторона вправе предъявить претензию к виновной Стороне.

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. К претензии прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования, а именно: коммерческий акт (для претензии по недостаче). Претензия  рассматривается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее получения. Ответ на претензии дается в письменной форме и подписывается ее руководителем или заместителем руководителя организации. Расходы по возмещению нанесенного ущерба несет виновная Сторона.

6.3. Споры Сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в судебном порядке в Арбитражном суде Ивановской области.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, действия и последствия которой Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

- 7. Форс-мажор

7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независимые от воли Сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту  соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме  извещает другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

8. Заключительные положения

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.3. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.5. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товаров, установленных п. 3.1, 3.3 и 5.1. настоящего контракта, а так же поставки товаров ненадлежащего качества, в том числе при наличии дефектов и недостатков, которые не могут быть устранены в согласованный с Заказчиком срок, Стороны обязуются рассматривать данные обязательства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению в полном объеме настоящего контракта в установленный срок.

При наличии указанных обстоятельств Заказчик направляет в адрес Поставщика уведомление о расторжении контракта. С момента получения Поставщиком соответствующего уведомления настоящий контракт считается расторгнутым по соглашению сторон.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: МУЗ г. Иванова городская клиническая больница № 8

153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 4.

Заказчик _________________ / Ковалева А.В./

М.П.

Поставщик:

Адрес:

Поставщик:	/____________________/

М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ______________ № ___

Спецификация

| Наименование товара | Количество | Цена за единицу товара | Стоимость товара |
| --- | --- | --- | --- |

Заказчик:	 /Ковалева А.В./

М.П.

Поставщик:	/	/

М.П.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от ______________ № ___

ГРАФИК ПОСТАВКИ

| № п/п | Адрес места поставки | Количество | Наименование продукции | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

Заказчик:                                                                                                                         Поставщик:

________________Ковалева А.В.                                                                             _____________________

М.П.                                                                                                                                      М.П.

Приложение № 3 к

муниципальному контракту

Техническое задание

| Наименование | Технические характеристики | Кол-во наб. |
| --- | --- | --- |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона (ТТГ). | Набор для количественного определения содержания тиреотропного гормона в сыворотке крови человека методом одностадийного твердофазного иммуноферментного анализа. Специфичность: процент перекрестной реакции с фолликулостимулирующим гормоном и с хорионическим гонадотропином менее 0,01%. Чувствительность: не менее 0,078 мМЕ/л. Длина волны измерения: 450 нм. Субстрат: 3,3`,5,5`-тетраметилбензидин (ТМБ). Условия инкубации: инкубация 1 час при +37оС; - инкубация с ТМБ 20 мин при +20оС. Время проведения анализа: 1 час 30 минут. Количество анализируемой сыворотки: 50 мкл Количество анализов: набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 40 исследуемого образца, 7 калибровочных проб, 1 пробы контрольной сыворотки, всего 96 определений. Планшеты: полистироловый стрипованные, сорбированные стрептавидином. Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. | 2 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). | Набор для количественного определения содержания фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека методом одностадийного твердофазного иммуноферментного анализа на стрипованных полистироловых планшетах. Чувствительность: не более 0,25 МЕ/л. Специфичность: не наблюдается перекрестная реакция с лютеинизирующим и тиреотропным гормонами, с хорионическим гонадотропином. Диапазон определяемых концентраций: 0,3 - 120 МЕ/л. Длина волны измерения: 450 нм. Субстрат: 3,3`,5,5`-тетраметилбензидин (ТМБ). Условия инкубации: инкубация 1 час при +37оС; - инкубация с ТМБ 10-15 мин при +37оС. Время проведения анализа: 1 час 30 минут. Количество анализируемой сыворотки: 20 мкл Количество анализов: набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 исследуемого образца, 6 калибровочных проб, 1 пробы контрольной сыворотки, всего 96 определений. Планшеты: стрипованные, разделяющиеся на отдельные лунки. Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. | 2 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ). | Набор для количественного определения содержания лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови человека методом одностадийного твердофазного иммуноферментного анализа на стрипованных полистироловых планшетах. Чувствительность: не более 0,3 МЕ/л. Специфичность: не наблюдается перекрестная реакция с фолликулостимулирующим и тиреотропным гормонами, с хорионическим гонадотропином. Диапазон определяемых концентраций: 0,3 - 120 МЕ/л. Длина волны измерения: 450 нм. Субстрат: 3,3`,5,5`-тетраметилбензидин (ТМБ). Условия инкубации: инкубация 1 час при +37оС; - инкубация с ТМБ 10-15 мин при +37оС. Время проведения анализа: 1 час 30 минут. Количество анализируемой сыворотки: 20 мкл Количество анализов: набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 исследуемого образца, 6 калибровочных проб, 1 пробы контрольной сыворотки, всего 96 определений. Планшеты: стрипованные, разделяющиеся на отдельные лунки. Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. | 1 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина (свободного Т4). | Набор реагентов для количественного определения свободного тироксина (СвT4) в сыворотке крови человека методом иммуноферментного анализа на стрипованных полистироловых планшетах. Чувствительность: не более 1,0 пмоль/л. Специфичность: процент перекрестных реакций с трийодтиронином составляет 0,9 %, с тирозином – 0,001 %. Диапазон определяемых концентраций: 1,0 - 100 пмоль/л. Длина волны измерения: 450 нм. Субстрат: 3,3`,5,5`-тетраметилбензидин (ТМБ). Условия инкубации: инкубация 2 часа при +(20-25)оС; - инкубация с ТМБ 10-15 мин при +(20-25)оС. Время проведения анализа: 2 часа 30 минут. Количество анализируемой сыворотки: 20 мкл. Количество анализов: набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 исследуемого образца сывороток, 6 калибровочных проб и 1 пробы контрольной сыворотки, всего 96 определений. Планшеты: стрипованные, разделяющиеся на отдельные лунки. Промывочный буфер 20х15 мл, хранится 7 суток, при разведении не должен образовывать кристаллы. Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием). Стоп-реагент – готовый, жидкий, 1 фл.15 мл. ТМБ готовый однокомпонентный 1 фл 12,5 мл. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. | 2 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного трийодтиронина (свободного Т3). | Набор реагентов для количественного определения свободного трийодтиронина (СвТ3) в сыворотке крови человека методом иммуноферментного анализа на стрипованных полистироловых планшетах. Чувствительность: не более 0,5 пмоль/л. Специфичность: процент перекрестной реакции с L-тироксином (Т4) составляет 0,4%. Диапазон определяемых концентраций: 0,5 – 40 пмоль/л. Длина волны измерения: 450 нм. Субстрат: 3,3`,5,5`-тетраметилбензидин (ТМБ). Условия инкубации: инкубация 1 час при +37оС; инкубация с ТМБ 10-15 мин при +37оС. Время проведения анализа: 1 час 30 минут. Количество анализируемой сыворотки: 20 мкл. Количество анализов: набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 исследуемого образца сывороток, 6 калибровочных проб и 1 пробы контрольной сыворотки, всего 96 определений. Планшеты: стрипованные, разделяющиеся на отдельные лунки. Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. | 1 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения общего простатспецифического антигена (ПСА). | Набор для количественного определения концентрации общего ПСА в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа на стрипованных полистироловых планшетах. Диапазон определяемых концентраций: 1,5 – 30 нг/мл. Наличие: калибровочные пробы с известным содержанием общего простатспецифического антигена – 0, 1.5, 5, 10, 30 нг/мл, готовы к использованию; контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием общего простатспецифического антигена, готова к использованию. Количество анализов: набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 42 исследуемого образца сывороток, 5 калибровочных проб и 1 пробы контрольной сыворотки, всего 96 определений. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | 1 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения тестостерона (ТС). | Набор для количественного определения тестостерона (ТС) в сыворотке крови человека методом иммуноферментного анализа на стрипованных полистироловых планшетах. Чувствительность: не более 0,4 нмоль/л. Специфичность: перекрестная реакция антител к тестостерону с другими стероидами составляет: с 5-дигидротестостероном – 9%; с 11-гидрокситестостероном и 5-андростан-3,17-диолом – 1%; с прогестероном – 0,66%, с остальными стероидами менее 0,008%. Диапазон определяемых концентраций: 0,4 – 60 нмоль/л. Длина волны измерения: 450 нм. Субстрат: 3,3`,5,5`-тетраметилбензидин (ТМБ). Условия инкубации:- инкубация 1 час при +37оС; инкубация с ТМБ 10-15 мин при +37оС. Время проведения анализа: 1 час 30 минут. Количество анализируемой сыворотки: 20 мкл. Количество анализов: набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 исследуемого образца сывороток, 6 калибровочных проб и 1 пробы контрольной сыворотки, всего 96 определений. Планшеты: стрипованные, разделяющиеся на отдельные лунки. Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее70%. | 1 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения кортизола | Набор для количественного определения кортизола в сыворотке крови человека методом иммуноферментного анализа на стрипованных полистироловых планшетах. Чувствительность: не более 5 нмоль/л. Специфичность: перекрестная реакция антител к кортизолу с другими стероидами составляет: с кортикостероном 0,6%; с прогестероном – 0,07%, с преднизолоном 6,0 %. Диапазон определяемых концентраций: 20 – 1200 нмоль/л. Длина волны измерения: 450 нм. Субстрат: 3,3`,5,5`-тетраметилбензидин (ТМБ). Условия инкубации:- инкубация 1 час при +37оС; инкубация с ТМБ 10-15 мин при +37оС. Время проведения анализа: 1 час 30 минут. Количество анализируемой сыворотки: 20 мкл. Количество анализов: набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 40 исследуемых образцов сывороток, 7 калибровочных проб и 1 пробы контрольной сыворотки, всего 96 определений. Планшеты: стрипованные, разделяющиеся на отдельные лунки. Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. | 1 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения прогестерона (ПГ). | Набор для количественного определения содержания прогестерона (ПГ) в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность не более 0,4 нмоль/л. Специфичность: перекрестная реакция антител к прогестерону с другими стероидами составляет: с дезоксикортикостероном – 0,07%, кортикостероном – 0,03%, кортизолом – 0,01%, другими стероидами - <0,01%. Диапазон определяемых концентраций: 0,4 – 100 нмоль/л. Длина волны измерения: 450 нм. Субстрат: 3,3`,5,5`-тетраметилбензидин (ТМБ). Условия инкубации: - инкубация 1 час при +37оС; - инкубация с ТМБ 10-15 мин при +37оС. Время проведения анализа: 1 час 30 минут. Количество анализируемой сыворотки: 20 мкл. Количество анализов: набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 40 неизвестных образцов, 7 калибровочных проб и 1 пробы контрольной сыворотки, всего 96 определений. Планшеты: стрипованные, разделяющиеся на отдельные лунки. Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. | 1 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения эстрадиола | Набор для количественного определения эстрадиола в сыворотке или плазме крови человека методом конкурентного иммуноферментного анализа на твердофазном носителе с применением поликлональных антител. Наличие: стриппованный 96 луночный планшет с сорбированными кроличьими поликлональными антителами к эстрадиолу; коньюгат, готовый к применению; референс-стандарты образцы сывороток крови человека с содержанием эстрадиола 0, 25, 100, 250, 500, 1000, 2000 пг/мл. Специфичность: отсутствие перекрестной реакции поликлональных антител с кортизоном, прогестероном, тестостероном, дигидроэпиандростероном. Диапазон определяемых концентраций: 9,7 – 2000 пг/мл. Чувствительность не выше 9,7 пг/мл. Отсутствие хук-эффекта. Количество анализируемой сыворотки: 10 мкл. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | 2 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения пролактина (ПРЛ). | Набор для количественного определения пролактина (ПРЛ) в сыворотке крови человека методом иммуноферментного анализа на стрипованных полистироловых планшетах. Чувствительность: не более 10 мМЕ/л. Специфичность: процент перекрестных реакций с лютеинизирующим, фолликулостимулирующим и хориогонадотропным гормонами не превышает 0,05%. Диапазон определяемых концентраций: 10 – 6000 мМЕ/л. Длина волны измерения: 450 нм. Субстрат: 3,3`,5,5`-тетраметилбензидин (ТМБ). Условия инкубации: - инкубация 1 час при +37оС; - инкубация с ТМБ 10-15 мин при +37оС. Время проведения анализа: 1 час 30 минут. Количество анализируемой сыворотки: 20 мкл. Количество анализов: набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 исследуемого образца, 6 калибровочных проб и 1 пробы контрольной сыворотки, всего 96 определений. Планшеты: стрипованные, разделяющиеся на отдельные лунки. Промывочный буфер при разведении ее должен образовывать кристаллы. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%. | 2 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения дегидроэпиандростерон сульфата (ДГЭА-С). | Набор реагентов для иммуноферментного определения дегидроэпиандростерон сульфата в сыворотке крови человека. Чувствительность: не более 0,05 мкмоль/л. Специфичность: процент перекрестных реакций с другими стероидами не превышает 0,05 мкмоль/л. Диапазон определяемых концентраций: 0,1 – 30 мкмоль/л. Длина волны измерения: 450 нм. Субстрат: 3,3`,5,5`-тетраметилбензидин (ТМБ). Условия инкубации: - инкубация 1 час при +37оС; - инкубация с ТМБ 10-15 мин при +37оС. Время проведения анализа: 1 час 30 минут. Количество анализируемой сыворотки: 20 мкл. Количество анализов: набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 40 исследуемого образца, 7 калибровочных проб и 1 пробы контрольной сыворотки, всего 96 определений. Планшеты: стрипованные, разделяющиеся на отдельные лунки. Промывочный буфер при разведении ее должен образовывать кристаллы. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | 2 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения тироксина (Т4). | Набор реагентов для иммуноферментного определения тироксина в сыворотке крови человека. Набор реагентов для иммуноферментного определения тироксина в сыворотке крови человека. Количество анализируемой сыворотки 20 мкл. Метод анализа - одностадийный конкурентный. Инкубация при + 37 для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 5 -300 нмоль/л. Чувствительность 5 нмоль/л. Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 12,5 мл. Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;15;30;60;150;300 нмоль/л). Контрольная сыворотка готовая жидкая, Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, или 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х15 мл, храниться 7 суток. Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы. Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием). Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 15 мл. ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 12,5 мл. Срок годности набора 12 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. | 1 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения трийодтиронина (Т3). | Набор реагентов для иммуноферментного определения трийодтиронина в сыворотке крови человека. Количество анализируемой сыворотки 20 мкл Метод анализа - одностадийный конкурентный. Инкубация при + 37 для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 0,15 -12 нмоль/л. Чувствительность 0,15 нмоль/л. Конъюгат готовый, жидкий, без дополнитльных разведений 1 фл 12,5 мл. Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;0,5;1;2;4;12) нмоль/л. Контрольная сыворотка готовая жидкая. Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, или 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20х15 мл, храниться 7 суток. Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы. Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием). Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 15 мл. ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 12.5 мл. Срок годности набора 12 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. | 1 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения белка РАРР-А. | Набор для количественного определения белка плазмы ассоциированного с беременностью в сыворотке или плазме крови методом конкурентного иммуноферментного анализа на твердофазном носителе с применением поликлональных антител. Наличие: стриппованный 96 луночный планшет (свозможностью деления до 1 лунки) с сорбированными кроличьими поликлональными анти-РАРР-А антителами; коньюгат, готовый к применению; референс-стандарты образцы сывороток крови человека с содержанием РАРР-А 0, 1, 2.5, 5.0, 15, 30 мкг/мл. Специфичность: отсутствие перекрестной реакции с нормальной человеческой плазмой. Диапазон определяемых концентраций: 0 – 30 мкг/мл. Чувствительность не выше 0,133 мкг/мл. Отсутствие хук-эффекта. Количество анализируемой сыворотки: 10 мкл. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | 1 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения антигена СА15.3 | Набор для количественного определения концентрации антигена СА15.3 в сыворотке или плазме крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа на стрипованных полистироловых планшетах. Диапазон определяемых концентраций: 12,5 – 250 Ед/мл. Наличие: калибровочные пробы с известным содержанием антигена СА15.3 – 0, 12.5, 50, 125, 250 Ед/мл, готовы к использованию; контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием антигена СА15.3, готова к использованию. Количество анализов: набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 42 исследуемого образца сывороток, 5 калибровочных проб и 1 пробы контрольной сыворотки, всего 96 определений. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | 1 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения 17-ОН-прогестерона | Набор для количественного определения 17-ОН-прогестерона в сыворотке или плазме крови человека методом конкурентного иммуноферментного анализа на твердофазном носителе с применением поликлональных антител. Наличие: стриппованный 96 луночный планшет с сорбированными кроличьими поликлональными антителами к 17-ОН-прогестерону; коньюгат, готовый к применению; референс-стандарты образцы сывороток крови человека с содержанием 17-ОН-прогестерона. Специфичность: перекрестная реакции поликлональных антител с эстриолом, тестостероном, кортизолом, ДГЭА менее 0,01%. Диапазон определяемых концентраций: 0,034 – 20 нг/мл. Чувствительность не выше 0,034 нг/мл. Отсутствие хук-эффекта. Количество анализируемой сыворотки: 25 мкл. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | 1 |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения антигена СА125. | Набор для количественного определения концентрации антигена СА125 в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа на стрипованных полистироловых планшетах. Диапазон определяемых концентраций: 0,5 – 400 Ед/мл. Наличие: калибровочные пробы с известным содержанием антигена СА125 – 0, 25, 50, 100, 200, 400 Ед/мл, готовы к использованию; контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием антигена СА125, готова к использованию. Количество анализов: набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 исследуемого образца сывороток, 6 калибровочных проб и 1 пробы контрольной сыворотки, всего 96 определений. Срок годности набора: 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | 2 |
| Набор реагентов для определения количества фибриногена в плазме крови | Набор реагентов для количественного определения уровня фибриногена в цитратной плазме. Состав: лиофилизированный тромбин, содержащий ингибитор гепарина, что позволяет определелить фибриноген в гепаринизированной плазме и буфер с рН около 7,35 ед. Реактив адаптирован для работы на коагулометре «Start4». Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. | 8 |
| Набор реагентов для определения протромбинового времени и международного нормализованного отношения. | Предназначен для оценки протромбинового времени свертывания на коагулометре или мануально. Состав набора: тромбопластин-кальциевая смесь, контрольная плазма. Один набор не менее чем на 100 определений. Наличие таблицы пересчета протромбинового отношения в международное нормализованное отношение. Срок годности наборов на момент поставки не менее 12 мес. | 16 |
| Набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени. | Определяется время свертывания плазмы крови в условиях стандартизированной контактной (каолином) и фосфолипидной (кефалином) активации процесса в присутствии ионов кальция. Состав набора: каолин, кефалин, буфер трис-НСl, кальция хлорид. Один набор не менее чем на 100 определений. Срок годности наборов на момент поставки не менее 24 мес. | 2 |
| Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме крови. | Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме крови энзиматическим колориметрическим методом. Принцип метода: холестерин из состава эфиров высвобождается под действием фермента холестеринэстеразы (ХЭ). При участии фермента холестериноксидазы (ХО) холестерин окисляется до 4-холестен-3-она. Образующаяся перекись водорода, при участии фермента пероксидазы, способствует окислительному азосочетанию 4-аминоантипирина и фенола с образованием окрашенного соединения (хинониминовый краситель). Интенсивность окраски реакционной среды пропорциональна содержанию холестерина в исследуемом материале и определяется фотометрические при длине волны 500 (490-520) нм. Линейность не менее 0,5-25,8 ммоль/л. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. Набор не менее чем на 500 определений. | 1 |
| Набор реагентов для определения активности аланинамино-трансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом. | Набор для количественного определения актив-ности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке крови человека кинетическим методом. Набор на 500 определений. Принцип метода: АЛТ катализирует в присутствии а – кетоглутарата переаминирование L-аланина с образованием пирувата. В присутствии лактатдегидрогеназы происходит окисление НАДН. Скорость окисления НАДН прямо пропорциональна активности АЛТ и измеряется фотометрические при длине волны 340 нм. Набор должен обеспечивать линейную область определения активности АСТ в диапазоне от 20 Е/л до 260 Е/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. Набор адаптирован для работы со Stat Fax. | 2 |
| Набор реагентов для определения активности аспартатамино-трансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом. | Набор для количественного определения актив-ности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке крови человека кинетическим методом. Набор на 500 определений. Принцип метода: АСТ катализирует в присутствии а – кетоглутарата переаминирование L-аспартата с образованием оксалоацетата. В присутствии малатдегидрогеназы и оксалоацетата происходит окисление НАДН. Скорость окисления НАДН прямо пропорциональна активности АСТ и измеряется фотометрические при длине волны 340 нм. Набор должен обеспечивать линейную область определения активности АСТ в диапазоне от 20 Е/л до 260 Е/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. Набор адаптирован для работы со Stat Fax. | 2 |
| Индикаторные полоски для экспресс-анализа содержания глюкозы в моче человека. | Индикаторные полоски, предназначенные для визуального «по цветовой шкале» экспресс-анализа содержания глюкозы в моче человека. Упаковка по 100 шт. Диапазон определяемых концентрации глюкозы в моче 0,5 — 10 г/л или 2.8 — 56 ммоль/л. Наличие на каждой единице упаковки цветовой шкалы для определения кетонов, содержащей не менее пяти цветовых полей. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. | 44 |
| Индикаторные полоски для экспресс-анализа содержания кетонов в моче человека. | Индикаторные полоски, предназначенные для визуального «по цветовой шкале» экспресс-анализа содержания кетонов в моче человека. Упаковка по 100 шт. Диапазон определяемых концентраций кетонов (в виде ацетоуксусной кислоты) в моче 0,5 — 10 ммоль/л или 5 — 100 мг/100 мл. Наличие на каждой единице упаковки цветовой шкалы для определения кетонов, содержащей не менее пяти цветовых полей. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. | 26 |
| Диагностические тест полоски для полуколичественного анализа мочи | Определяемые параметры: рН (диапазон измерения 5 — 9; значение рН можно определить с точностью до 0,5 единицы рН), белок (диапазон измерения не менее 0,3 – 5 мг/л), глюкоза (тест основан на ферментативной (глюкозаокси-даза/пероксидаза) реакции и специфичен для глюкозы; диапазон измерения 2.8 — 55 ммоль/л), кетоны (диапазон определяемых концентраций кетонов от 1,5 — 15 ммоль/л, кровь. Упаковка по 100 шт. Наличие на каждой единице упаковки цветовой шкалы для определения количества определяемых параметров. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. | 16 |
| Набор для выделения ДНК из биологических проб термо-коагуляционным методом | 100 пробирок вместимостью 1,5 мл с защелкивающейся крышкой, содержащее по 300 мкл бесцветного реагента для выделения ДНК термо-коагуляционным кондиционированием ДНК. Для реального времени. Реагент расфасован в пробирки и одновременно является транспортной средой. Основа метода: термо-коагуляционное кондицирование ДНК. Материал для выделения ДНК: эпителиальные клетки (соскобы, мазки, сперма, сок простаты, осадки мочи, слюны, ликвора, синовиальные жидкости, смывов), отмытая лейкоцитарная масса. Количество стадий пробоподготовки: 3 стадии. | 22 |
| Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови. | Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Готовые жидкие калибраторы розового цвета различной интенсивности в диапазоне 0-200 МЕ/мл – 6 шт, концентрации которых не изменяются. Динамический диапазон: от 10 до 200 МЕ/мл. Готовые растворы коньюгата и ТМБ. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | 2 |
| Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Chlamydia trachomatis в сыворотке (плазме) крови. | Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Однократная промывка планшета перед работой, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определения титра антител. Объем исследуемого образца 10 мкл.Рабочее разведение образцов 1:100. Время реакции 1 час 30 мин. Срок годности набора не менее 9 мес. Наличие: готового раствора ТМБ, пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения обрацзов, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | 1 |
| Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis в сыворотке (плазме) крови | Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Однократная промывка планшета перед работой, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определения титра антител. объемное равенство контролей и образцов. Объем исследуемого образца 20 мкл. Время реакции 1 час 25 мин. Готовый раствор ТМБ. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. | 1 |
| Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови. | Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | 2 |
| Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови. | Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Определения концентрации по одному стандарту в МЕ/мл с использованием формулы. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Предусмотрен учет результатов при длине волны 405 нм для сывороток с высокой ОП. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | 2 |
| Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови. | Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубации. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | 2 |
| Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови | Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определения титра антител. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведения исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | 1 |
| Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови. | Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | 1 |
| Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови | Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определения титра антител. Объем исследуемого образца 10 мкл. Наличие слабоположительной сыворотки. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 9 мес, после первого вскрытия набора 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | 1 |