Техническое задание

|  | Анализатор глюкозы автоматический предназначен для измерения молярной концентрации глюкозы в биологических жидкостях |  |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики: |  |  |
|  | Модель | Автомат |
|  | Диапазон определения концентрации глюкозы | 2 ÷ 30 ммоль/л |
|  | Материалы для исследования | Сыворотка, кровь, моча, ликвор |
|  | Производительность | Не менее 60 анализов/час |
|  | Пределы допускаемой основной относительной погрешности | Не более 6% |
|  | Пределы допускаемого относительного СКО случайной составляющей погрешности | Не более 3% |
|  | Объем исследуемой пробы | 50 мкл |
|  | Время, необходимое для анализа одной пробы | 5 – 11 сек. |
|  | Время одного цикла измерений, включая время измерения и время промывки | Не более 50 ÷ 82 сек. |
|  | Расход буферного раствора на один цикл измерений | Не более 10 ÷ 22 мл |
|  | Время готовности анализатора к работе после включения: - после замены мембраны - без замены мембраны | Не более 60 мин. От 15 до 25 мин. |
|  | Сетевое питание: - напряжение | 220±10 В |
|  | Потребляемая мощность | Не более 30 Вт |
|  | Индикация температуры анализируемой среды | Наличие |
|  | Микродозатор с синхродатчиком 50 мкл | Наличие |
|  | Штатив с наконечниками (96 шт./упак.) | Наличие |
|  | Количество | 2 шт. |