Техническое задание

|  | медицинский компрессор для наркозных аппаратов и аппаратов искусственной вентиляции легких предназначен для производства сжатого воздуха, используемого при работе наркозно-дыхательных аппаратов и аппаратов искусственной вентиляции легких |  |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики: |  |  |
| 1. | Производительность компрессора | Не менее 40 литров в минуту |
| 2. | Объем ресивера | Не более 6 литров |
| 3. | Шумопоглощающий кожух | Наличие |
| 4. | Уровень шума | Не более 52 dB (децибел) |
| 5. | Давление на выходе | Не менее 2,0 бар, не более 6,0 бар |
| 6. | Режим работы | Непрерывный |
| 7. | Функция осушения выдаваемого воздуха | Наличие |
| 8. | Коннекторы для соединения с наркозным аппаратом: DISS 1160A (3/4-16UNF) | Наличие |
| 9. | Индикация: давление на выходе, осушение воздуха, общая наработка часов | Наличие |
| 10. | Тревожная сигнализация при предельных значениях: температуры, давления, отсутствия электропитания | Наличие |
| 11. | Возможность размещения непосредственно в операционном зале на рабочем месте врача-анестезиолога | Наличие |
| 12. | Габаритные размеры | Не более 600х600х600 |
| 13. | Колесная опора для создания мобильности данного аппарата | Наличие |
| 14. | Электропитание | 220V, 50 Hz |
| 15. | Функция фильтрации воздуха | Наличие |
|  | - КОЛИЧЕСТВО | 1 шт. |